AM-A 电参数采集仪

一、概述

本仪器与电参数传感器配接，用于采集直流、单相、三相电的电压、电流、功率因数。与电参数

传感器采用4-20mA方式连接，具有RS485数据通讯接口。

二、技术规格

1 电压量程可选值(v)：5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、

300、400、450、500、600、700、800、1000（可根据用户要求定制）；

2 电流量程可选值（A）：5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、

300、400、500、600、700、800、900、1000（可根据用户要求定制）；

3 功率因数：0－-1,1－0

4采集精度：0.5%

5 采样周期：0.1s

6 环境温度：-10~40℃

7 工作电压：AC220V±20% 50Hz

8 消耗功率：10w

电压量程、电流量程根据所选的传感器确定。

三、参数设置

系统需设置如下参数：

直流电压量程（F1） 直流电流量程（F2）

单相交流电压量程（F3） 单相交流电流量程（F4）

三相交流电压量程（F5） 三相交流电流量程（F6）

1．参数设置方法：按“SET”键，功率窗口显示“F1—F6”，表示进入参数选择状态，用“上”、

“下”键改变该值。

2．参数存储

在显示“F6”之后，再按“SET”键，显示“----”，表示刚设置的各个参数已存储。掉电不丢

失。

四、前面板示意图

仪表上电时，窗口显示电压量程值、电流量程值、通讯地址、仪器的出厂编号。

在测试状态，当窗口显示“Err”时，表示对应的传感器信号线断线；当窗口显示“E”时，表示对

应的传感器信号值超量程。

五、传感器的选择说明

1．电参数传感器输出接口为：4-20mA

2．单相功率因数传感器不带方向判别（功率因数范围：0~1）。

3．三相功率因数传感器带方向判别（功率因数范围：0~1，-1~0）。

六、传感器信号端子连接

后面板的端子为信号输入端子，连接如下：

七、传感器输入端子连接

当采集“三相”电参数时，电压传感器输入端连接至Uab；电流传感器输入端连接至Ic；功率因

数传感器输入端连接至Uab、Ic。可采用互感器扩大电流量程，互感器的连接方法同单相接线图的互感

器部份

南通诚成机电

电话;0513;88713088

传真;051388715689